## Slide 1
TEG血栓弹力图仪在临床输血中的应用
潍坊裕华医用设备有限公司
郎旭中
2011-11-12

## Slide 2
潍坊裕华医用设备有限公司
山东省输血协会理事单位，主要代理：
青岛海尔医疗科研产品
美国TEG血栓弹力图仪
德国LMB全血成份分离机
自主研发的具有PLC人机界面控制的多功能配 血低温操作台、血小板恒温振荡保存箱，有着 可靠的质量保证。
经销自体血液回收机等设备

## Slide 3
TEG®血栓弹力图在临床输血中的应用

## Slide 4: 临床治疗如何选择血制品
理想的状态是缺什么补什么
  在正确的时间
  选择正确的产品
  以正确的剂量
您如何在短时间里诊断并确定治疗方案？
  传统的8 个凝血检测（ACT, APTT, PT, TT, Fig,FDP, 血小板计数，和出血时间）只能够预报12%的术后出血原因 [Gravlee])，而TEG血栓弹力图仪能在15-20分钟快速有效的进行检测，是现有凝血检测的一种补充和发展。

## Slide 5
一个简单的TEG检测可以看到病人凝血的全貌，反应凝血过程中各个凝血成分在全血环境下的真实作用，包括患者是否存在纤溶亢进、原发还是继发；患者是高凝还是低凝，低凝是由于：凝血因子缺乏、低纤维蛋白原水平、低血小板功能；高凝是由于：凝血因子活性高，血小板活性高。
评估药物疗效，使用肝素、低分子肝素及抗血小板药物疗效，以指导合理用药。

## Slide 6: TEG可以…
减少至少20%血制品使用
  减少输血风险
  减少二次手术
  缩短住院时间
降低副作用
  输血
  血小板管理
    三倍的休克风险
    五倍的死亡风险

## Slide 7: 个性化凝血管理里程碑 合理用药的优选工具
Thrombelastograph (TEG) 发明 (’48)
肝移植采用 TEG 技术(’80s)
1980
1990
2000
心血管手术采用 TEG技术 (’95 – ’96)
TEG® 5000 系统获得专利 (‘00)
诊断树获得专利 (‘03)
1995
全院化使用
PlateletMapping专利 (‘04)
成为肝移植标准化临床治疗手段
TEG 在包括中美欧55个国家广泛使用

## Slide 8: 指导用血，节约血制品
TEG ®血栓弹力图试验作为指导输血和血制品管理的功能已经被大量国内外临床文献证明… …
1、经济学
2、进入多国指南
2010年进入吉林省、黑龙江省输血科建设规范
2008年英国血液学标准委员会大失血处理指南
2007年中国中华医学会重症医学分会低血容量休克复苏指南
2007年欧洲心胸外科协会指南
2006年美国麻醉医师联合会输血指南
2004年英国血液病协会新鲜冰冻血浆、冷沉淀和冷上清使用指南
......

## Slide 9: 国家认可的检测方法
列入《医疗机构临床检验项目目录》以及《全国医疗服务价格项目规范（试行2001年版）》新增和修订的项目目录
列入《山东省临床输血质量控制验收标准》
今年九月份被列入山东省物价收费标准和甲类医保

## Slide 10: 凝血检测能看到什么?
TEG Analysis
aPTT
ACT
PT
Platelet Tests
D-Dimer

## Slide 12
R
凝血时间
IIa 生成的纤维蛋白形成
凝血旁路
参数r
凝血状况
凝血成分
低凝
高凝
R (min)
R (min)
K (min)
 (deg)
K (min)
(deg)
MA
MA
血块稳定性
血块强度的减弱
纤维溶解
血块速率
纤维蛋白X-联结
纤维蛋白血小板
凝血旁路
血小板
K

最大血块强度
（血小板 – 纤维蛋白原)相互作用
血小板 (~80%)
纤维蛋白原(~20%)
MA
30 min
LY30
EPL
LY30 > 7.5%
EPL > 15%
N/A
CI
功能紊乱
4-8 min
47°- 74°
1-4 min
55-73 mm
-3.0 – 3.0
0-8%
0-15%

## Slide 13: 如何看报告
EPL or LY30
CI值
R值
MA值
Angle
是否纤溶亢进
凝血状态
凝血因子活性
血小板功能
纤维蛋白原水平

## Slide 14
TEG5000实际图例分析
如果病人在出血
建议治疗：排除肝素影响后输入FFP
凝血因子缺乏

## Slide 15
TEG5000实际图例分析
低纤维蛋白原水平
如果病人在出血，建议治疗：输入冷沉淀或FFP

## Slide 16: TEG5000实际图例分析
高血小板活性高凝
TEG5000实际图例分析
建议治疗：抗血小板药物

## Slide 17: TEG® 指导治疗方案
TEG®参数值 | 临床分析 | 建议治疗 | 说明
R < 4 min | 酶动力型高凝 | 抗凝药物 | #低体温状态：如果手术后病人体温很低，我们建议将病人的一个血样的测试温度设置为与病人体温相同的温度，另一个血样的测试温度设置为37℃。那么病人凝血状况的差异可能是由于体温过低造成的。如果低体温病人正在出血，但他的凝血状态在37℃是正常的，则意味着当他的体温回升后，出血就会停止。另一方面，如果血样在37℃显示凝血异常的，而病人在出血，那么我们应该对病人的凝血异常进行治疗，直到其血样在37℃测量是正常的，因此此时如果低体温病人仍然持续出血，原因可能就是体温过低造成的。 ##去氨加压素：MA值介于46—54之间时反映有轻微的血小板功能不良，可通过加入高VWF因子、Ⅷ因子水平的血浆，或者通过其他未确定的机理，采用DDAVP来提高血小板效力，或加入1u血小板。反之，也可以考虑延迟或忽略治疗，等待病人自己的血小板功能恢复。 如果TEG测试得出了正常的弹力图，而病人仍在出血： 考虑VWF因子疾病：VWF因子缺乏。血凝块功能是好的，但由于血小板-内皮间的粘附性差，造成血凝块不能粘附到受损的血管位置。建议采用DDAVP（释放VWF因子）或FFP/冷沉淀（含有VWF因子）。 考虑抗血小板药物作用：采用血小板图检测抗血小板治疗的影响。 考虑机械性出血：如果排除了VWF因子缺乏和抗血小板药物的影响，最后应该考虑是由于手术原因造成出血。 复温和MA的关系：在复温过程中血样的MA值比鱼精蛋白中和后血样的MA值低5—7mm左右。因此在手术的复温阶段中建议采用诊断树。 如果病人没有接受过肝素治疗，则以自然血为基础评估凝血状态。因为我们推荐在模拟条件下运行病人的血样，因此，在病人血液中不存在肝素时，建议不需用肝素酶杯进行检测。
11min < R < 14min | 凝血因子 | x 2 FFP or 8 ml/kg7、8、26 | 
R> 14 min | 凝血因子 | x 4 FFP or 16 ml/kg1、5、26 | 
46mm< MA< 54 mm | 血小板功能 | 0.3mcg/kg DDAVP27、11## | 
41mm < MA < 45 mm | 血小板功能 | x5 u 血小板8、26 | 
MA ≤ 40mm | 血小板功能 | X10u 血小板5、26、8、1 | 
MA>73 | 血小板型高凝 | 抗血小板治疗 | 
R<4, MA>73 | 酶动力型和 血小板型高凝 | 抗血小板治疗和 抗凝药物1、11、10、28 | 
α< 45° | 纤维蛋白原水平 | 0.06 u/kg 冷沉淀5 | 
LY30≥7.5%, C.I.＜3.0 | 原发性纤溶亢进 | 抗纤溶药物5、1 | 
LY30≥7.5%, C.I.＞3.0 | 继发性纤溶亢进 | 抗凝药物5、1、15 | 
LY30＜7.5%, C.I.＞3.0 | 血栓前状态 | 抗凝药物11、15 | 
US Patent 6,787,363

## Slide 18: 指导用血，节约血制品 Savings Often more than 20% Guaranteed
Transfused Product Cost: 30 patients before TEG® monitoring vs. 30 patients after TEG® monitoring (Data obtained from Harris Methodist Hospital).
总费用减少 58%

## Slide 19: Platelet Reactivity in Patients and Recurrent Events Post-Stenting: Results of the PREPARE POST-STENTING Study
Gurbel PA et al. J Am Coll Cardiol. 2005; 46: 1820-1826
LTA (20M ADP)
Therapeutic target for P2Y12 inhibition (?)
50%
Odd
ratio
High MA & Low R 38.0
High MA 22.5
Low R 4.4
LTA 2.7
美国sinai中心跟踪192例支架术后患者，当ma高于68时血栓风险达了8%，但大于72，也就是我们的正常值上限时，我们看可以看到血栓风险高达58%

## Slide 20
原发性纤溶亢进
抗纤溶治疗
TEG5000实际图例分析

## Slide 21
继发性纤溶亢进
TEG5000实际图例分析
抗高凝处理

## Slide 22: TEG®图形正常，病人为什么还在出血？
血管内皮相关的问题?
服用抗血小板药物？
外科因素？90%

## Slide 23
普通检测报告
检测结果中文说明
16项具体数值
R
MA
CI

## Slide 24: TEG®检测肝素的不存在
绿色 = kaolin 和肝素酶 (KH)
黑色 = 只有kaolin (K)
肝素作用于凝血因子
R 值 KH = K
提示没有肝素存在（或未起效）

## Slide 25
TEG®检测肝素的存在
R 值 KH < K
提示有肝素存在（或起效）
绿色 = kaolin 和肝素酶 (KH)
黑色 = 只有kaolin (K)

## Slide 26
TEG®检测肝素的存在
R 值 KH < K
提示有肝素存在
且肝素过量 ：
R>20,普通杯R值>2倍肝素酶杯R值
绿色 = kaolin 和肝素酶 (KH)
黑色 = 只有kaolin (K)

## Slide 27: PlateletMapping® 血小板图检测图形(AA&ADP)
KH
ADP
A
KH
ADP
A
MAKH
MAADP
MAA
抑制率直接自动显示在TEG报告中
KH
AA
A
KH
AA
A
MAKH
MAAA
MAA
抑制率直接自动显示在TEG报告中

## Slide 28: PlateletMapping®结果 使用药物后
﹤20% ①
  不敏感
﹥50% ②
  药物起效
﹥75% ③
  较好抑制
抑制率%
(AA or ADP)
  药物疗效
①血小板图检测说明书
②任艺虹. 改良血栓弹力图法和流式细胞测定技术对血小板活性抑制程度的比较研究
③Kevin P. Bliden, BS, 2007 Increased Risk in Patients With High Platelet Aggregation Receiving Chronic Clopidogrel Therapy Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

## Slide 29: 什么样的人群需要作TEG检测
用药病人：评估药物疗效，以指导调整用药。
手术病人：术前评估出血风险，指导成分血准备与输注，术后评估再缺血事件风险以辅助治疗。
对体检人群进行摸底筛查。

## Slide 30
恭祝大会圆满成功！
祝各位领导工作顺利，万事如意，谢谢！